[bookmark: _GoBack]上海建桥学院健康管理学院生化基础实验室设备采购项目汇总表
	序号
	仪器设备名称
	品牌和规格型号
	主要参数
	数量（项/台）
	单价（元）
	金额（元）
	供货周期
	质保年限

	1
	PCR仪
	
	1、样品容量:96×0.2ml
2、TFT高清真彩全触摸屏，戴手套亦可操作，曲线图形实时显示程序；
3、Block模块底部弧形，贴合PCR管底部
4、一键DNA复性功能，仅需输入温度时间即可使用。
5、热盖升温速度：从室温升至105℃小于1分40秒
6、最大变温速度：≥6℃/秒；
7、中英文双语可选界面； 
8、压盖式热盖，压盖高度及压力自适应。
9、温度范围：0℃～105℃；温度均匀性：≤±0.2℃(95℃时)；梯度30℃～105℃梯度温度均匀性：≤±0.2℃(95℃时)； 
10、超大内存、可储存不小于20万个程序， 还可通过U盘无限量下载程序或升级软件；
11、前进风后出风的风道设计，仪器之间可紧贴摆放，节约空间；
12、厂家需提供省级以上计量研究院出具的检测报告。
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	2
	血管微循环观察仪
	
	高分辨率成像，支持实时血流动态观察
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	3
	紫外分光光度计
	
	1.1. 波长范围：190-1100nm（全波扫描）
1.2. 光谱分辨率：0.3nm
1.3. 检测线：2ng/ul (dsDNA)
1.4. 吸光度范围：0-550Absnm
1.5. 检测上限：27500ng/ul(dsDNA)
1.6. 比色皿吸光度范围:0-5.0Abs
1.7. 比色皿模式： 190-1100nm（支持全波长扫描）
1.8.具备管理员账号和游客两种登录模式，可分级设置≥100个子账号，除管理员账号可查看所有测试数据、时间、操作者外，子账号只能查看自己测试数据内容
1.9. Windows系统；自带两个USB接口，可插U盘数据传输，同时具有连接鼠标、键盘来操作仪器功能
1.10. 具有比色皿测试蛋白功能，且内置六种常用方法：考马斯量亮法、LOWRY法、BCA法、双缩脲试剂法、直接法和客户自定义法等
1.11. 具有OD600、单点检测、全波长扫描、动力学测试、核酸、蛋白测试功能
1.12. 人性化查找数据功能；可按照需求根据标题、时间、测试项目等多维度查询历史数据功能、方便数据备份及数据导出，同时数据导出时可任意更改测试标题功能，方便数据管理
1.13. 具有实验数据和图谱对比功能，可以任选五种或以上图谱及实验数据对比，方便客户对实验观察
1.14.显示：7英寸LCD触摸屏，需中文操作界面
1.15. 光程：0.01-1.2mm(自动光程），设备可根据样品浓度进行自动匹配最佳光程，无需手动设置，确保待测样极高的准确度和重复性
1.16. 具有屏幕截屏功能：核酸测量、动力学测试、蛋白质检测和光谱扫描界面截屏直接导入U盘
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	酶标仪
	
	1 波长范围：400～750nm
2.光源：LED光源，自动校准，免维护
3.波长选择：8位滤光片轮
4.标准滤光片：405nm，450nm，492nm，620nm各1片
5.检测方式：单波长/双波长/动力学
6.测量范围：0.0-4.0 OD
7.分辨率：≤0.0001 OD
8.测量通道数：8个测量通道,1个参比通道
9.线性：400-750nm, 0.000-2.000 OD ≤ ± 1.0%；2.000-3.000 OD ≤ ± 1.5%
10.精确度：0.000-2.000 OD ≤ ±(0.5% + 0.010 OD)；2.000-3.000 OD ≤ ± (1.0% + 0.010 OD)
11.重复性：0.000-2.000 OD ≤ ± (0.5% + 0.010 OD)；2.000-3.000 OD ≤ ± (1.0% + 0.010 OD)
12.读板速度：单波长小于15s/板,双波长小于20s/板
13 .酶标板型：U.V和平底型板
14．震荡模式： 线性震荡， 4种不同模式
14 .显示设备说明：通过电脑程序控制运行，电脑程序有极好的可视性和完整的全功能菜单。
15.程序储存：电脑存储，数量不限
16.定量测量：自动绘制标准曲线，曲线类型：点对点.线性回归.非线性回归.多项式曲线.三次方曲线.对数曲线.4参数曲线等，可保存，方便以后调用。
17.设备USB接口连接计算机,提供magellan分析管理软件
18.结果显示：可直接显示结果；自动计算基础值.浓度和阴阳性
19.电源：100-240AC,50、60hz
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	烘干箱
	
	电源电压‌：AC 220V ±10%/50Hz ±2%
‌控温范围‌：室温 +5℃ 至 250℃
‌温度分辨率‌：0.1℃
‌温度波动度‌：±0.5℃（在100℃时）
‌温度均匀度‌：±1℃（在100℃时）
‌输入功率‌：900W
‌内胆尺寸‌：450 × 400 × 450 mm
‌外形尺寸‌：740 × 530 × 630 mm（部分资料为740 × 535 × 625 mm）
‌容积‌：约76L
‌搁架‌：标配2块，可调节高度
‌定时范围‌：0–9999分钟（或0–99小时60分钟）
‌数据接口‌：RS-485（可连接计算机监控）
‌其他功能‌：停电记忆、来电恢复、可编程控制（10段100周期）、超温报警
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	恒温培养箱
	
	电源电压:AC220V±10%/50Hz+2%
控温范围:室温+5°C-85°C
温度分辨率:0.1°C
温度波动度:±0.5°C(37°C时)
温度均匀度:+1°C(37°C时)
输入功率:300W
容积:40L
内胆尺寸:350x330x350mm
外形尺寸:640x556x505mm
载物托架(标配/最多):2块/4块
稳定时间:≤20min(37°C时)
定时范围:0-9999min/h(可切换)
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	pH计
	
	1.pH 测量范围 -1.99～19.99    
2.pH可读性0.01    
3.pH 精度±0.005   
4.mV测量范围(mV)-1999.9 ～ 1999.9
5.mV可读性(mV) 0.1  
6.mV精度(mV)±0.3 mV (0.05%, 如果 <-400 mV 或 >+400 mV)  
7.温度范围(℃) -5.0 ～ 105.0  
8.可读性(℃) 0.1  精度(℃)±0.2   
9.电极校准斜率范围90% - 105%
10.电源：110 ~ 240 VAC，±10%，50–60 Hz，0.2 A
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	电子天平
	
	秤盘尺寸 ：90mm
电 源 ：交流电
校准方式 ：外部校准
精度 ：0.1mg
称量范围 ：220g
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	各规格移液枪
	
	1.准确度：±5.00 to 1.0%
2.Compatible Tips：Finntip：300, Flex 300
3.通道数：8
4.量程（公制）：30-300µL
5.增量：1µL
6.精密度：2.0 to 0.3%
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	小型冻干机
	
	1、冻干面积 0.12㎡，标配4层 Φ200mm 物料盘，盘间距70mm，盘装溶液总容量1.5L，单批次捕水能力 3kg。
2、制冷系统采用进口压缩机组，空载冷阱最低温度≤-56℃，极限空载真空度≤5Pa；冷阱规格 Φ250×150mm，整机功率 0.95kW，供电 220V/50Hz。
3、配备7寸真彩触控液晶屏，嵌入式控制系统，可存储多组冻干工艺曲线，支持U盘导出实验数据，机身设有惰性气体充气阀。
4、外形尺寸610(L)×482(W)×455(H)mm，整机重量 55kg，工作环境温度≤25℃；结构紧凑，适配实验室小批量生物、热敏样品冻干制备。
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	恒温摇床
	
	1、温度范围：+4-65°C 
2、控制精度：±0.1°C
3、温场均匀性：±0.2°C
4、振幅直径：25mm/50mm可选
5、控制范围：20-350rpm
6、平板尺寸：480x546mm
7、最大承重：20kg
8、承载量：30x250mL 20x500mL 12x1000mL 8x2000mL 4x5000mL
9、体积：160L
10、材质：内胆不锈钢
11、外观尺寸(mm)：单层:680x815x682  双层:680x815x1364
12、室温范围：10-40°C
13、电源电压：AC220+22V 50-60Hz
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	超净工作台
	
	工作条件：工作温度0℃—40℃，相对湿度85%；*220V，50HzHz条件下可连续24小时运行或任意间断运行。
运输条件：适于在气温-40℃—50℃之间，相对湿度90%的环境下运输。
①气流形式：垂直层流
②：内部有效尺寸(宽×深×高) ：1360mm×690mm×520mm
    装置外形尺寸(宽×深×高) ：1520mm×740mm×1650mm
③：采用HEPA Filter　(高效过滤技术,国际通用的铝框无隔板高效过滤器)
④：洁净等级：ISO 5级（美联邦209E 100级）
⑤：菌落数：≤0.5个/皿•时（ф90 mm 培养平皿）
⑥：噪音：≤62dB(A)
⑦：振动/半峰值≤5μm
⑧：平均风速≥0.3m/s (可调)
⑨：照度≥300Lux
⑩：最大功耗  1.5KVA(含备用插座)
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	高温高压灭菌锅
	
	1.制造商具有中华人民共和国特种设备生产许可证，许可项目包含：压力容器制造（含安装、修理、改造）并有注明具备所制造产品设计能力；需提供特种设备生产许可证佐证
2.容量:54升,立式结构,底部带脚轮，腔体直径≥32cm 可放入直径30cm,高度62cm的灭菌架;
3.灭菌工作温度105-135度；融化温度60-115度
4.微电脑控制:实现了整个灭菌进程全自动控制
5.显示方式：采用稳定可靠的数码屏显示方式
6.记忆存储功能：可设置新的灭菌程序，并存储起来，最多可存储20条灭菌程序
7.压力容器设计压力0.3MPa，压力容器设计使用年限10年压力：安全阀起跳压力0.28 MPa；
8.腔体材料：304不锈钢；
9.防烫装置：腔盖和台面扶手均为防烫材料制成，保护使用者安全；
*10.开关盖方式：手柄旋转开盖，安全可靠，自感应联锁装置（机械式联锁装置），联锁可靠性强于电子式联锁装置，不接受联锁方式为电子式联锁装置；
11.闭盖微动开关：闭盖指示微动开关采用隐藏式结构，没有直接裸露在台面上，防止误触；
12.干烧三重保护装置：灭菌腔底同时配备多种保护方式的防干烧装置，至少包括液胀式、温度感应式、离子浓度式（水位传感器）三种不同干烧保护装置（不包括固定式和移动式温度探头），且保护装置至少采用了强抗氧化性酸的不锈钢和强抗非氧化性酸的铜质材料，提高了仪器干烧保护装置的冗余能力和防腐蚀能力。(提供腔底图片）
13.过压双重保护:配备机械式安全阀及电子式压力开关，一旦压力异常，即可泄压并断电报警;
14.自动故障检测：系统实时监测运行状态，一有异常，迅速断电并报警；
15.节省空间：实验室位置有限，要求仪器占地面积低于0.26平方米(长*宽)；
16.人性化操作台面结构：地面到操作台面的高度不超过90cm；
17.水质检测：具有水质检测功能，当灭菌腔水质脏污时可以进行提醒；
18.电气保护：采用高灵敏度的电气保护系统，有效提供漏电、过流与短路保护;
19.附件：带不锈钢提篮3个。
20.六级排汽方式:灭菌结束可设定6种不同的排汽速度，通过控制电磁阀的开关，液体培养基灭菌结束排气降温而培养基不会溢出来;
其他技术要求
21消毒器械生产许可证要求
投标人所投产品制造商须具有消毒产品生产企业卫生许可证，许可范围包括灭菌器，需提供消毒产品生产企业卫生许可证佐证
22小微企业要求
投标人提供的货物均为小微企业所制造，并在投标文件中提供《中小企业声明函》
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	冷冻冷藏一体冰箱
	
	1、供电规格 220V/50Hz，整机额定功率 200W；整机净重 120Kg，毛重 130Kg；
2、外形外部尺寸（宽×深×高）736mm×660mm×1810mm；冷藏内腔尺寸605mm×510mm×720mm，有效容积 219L；冷冻内腔尺寸 515mm×465mm×440mm，有效容积 100L；                       3、具备全维度报警机制，包含超温报警、传感器故障报警、环境温度超标报警、断电报警、远程报警、电池低电量报警、开门报警共 7 类报警功能；支持蜂鸣声响 + 灯光闪烁双重报警提示；                                             
4、冷藏、冷冻采用双压缩机独立制冷回路，两套系统互不干扰，可单独开关，独立显示温度；                                    
 5、双压缩机独立制冷系统，冷藏、冷冻温度数据单独显示，两套制冷回路可分别独立启停控制；配置名牌压缩机、碳氢制冷剂，搭配进口品牌风机，箱内温度分布均匀，制冷效果稳定。
	1
	
	
	
	

	15
	-80℃超低温冰箱
	
	1、样式：立式
2、有效容积：390L
3、外型尺寸（宽×深×高）：735×900×1980（mm）；
4、内部尺寸（宽×深×高）：465×635×1310（mm）；
5、毛、净重：280/265 Kg；
6、外门体：高密度聚氨酯发泡门；
7、内门：采用2个聚氨酯发泡内门，内门带有低温密封条，防止打开内门漏冷严重；
8、箱体外部材质：采用喷涂钢板，防腐蚀、抗氧化、易清洁；
9、内胆材质：产品采用304不锈钢内胆食品级安全材质，耐酸碱腐蚀，储存更安全，比涂层钢板性能优异；
10、层架/抽屉数量：4层空间，3个可调节间距不锈钢搁架；
11、保温材料：产品采用高密度聚氨酯发泡+航空VIP绝热材料，保温性能优异；
12、密封：采用美国进口硅胶门封，耐低温不变性，在超低温环境下保持柔软，确保密封性能，使用寿命长；
13、电压范围：产品采用宽电压设计，187-242V均可使用；
14、耗电量（kW·h/24h）：25℃环境下，整机耗电量不高于7.5 kW·h/24h； 
15、噪音值：整体声功率及噪音低于60dB(A)，声压级噪音低于50 dB(A)；
16、传感器数量：产品采用5个传感器设计，保证运行安全；
17、温度设置范围：-40℃—— -86℃；
18、温度设置精度：0.1℃，显示精度更高，温度更精细；
19、显示控制器：产品采用7寸LCD电容触摸控制显示屏，可以显示设定温度，实时温度，环境温度，压缩机运行状态，风机运行状态，报警情况等，显示功能更齐全，控制操作更直观简便；
20、制冷：采用原装进口压缩机，以及碳氢无氟制冷剂；

21、温度均匀度：产品国家医疗器械注册检测温度均匀度＜3℃，性能优异；
22、风机：采用德国EBM风机，加速散热，提高制冷性能；
23、制冷方式：采用内藏式铜管蒸发器直接制冷，制冷量更大；
24、降温时间：25℃环境下，空载从室温降低至特性点温度时间＜290分钟；
25、断电保温时间：25℃环境下，断电，从-80℃温度回温到-40℃时间不低于290分钟 ；
26、报警功能：多重报警功能，高低温报警、传感器故障报警、电压超标报警、电池电量低报警、断电报警、环温超标报警、过滤网脏报警等；
27、报警方式：声音蜂鸣、灯光闪烁 、选配远程报警；
28、多重保护功能：开机延时保护，停机间隔保护，密码保护，电压异常补偿保护；
29、安全双门锁设计：采用设备自带门锁以及预留锁孔，可佩挂锁的双门锁设计；
30、密码防护：温控器多层密码保护功能，防止随意调整运行参数；
31、标配过载、漏电保护的电源线，保护压缩机及内部电路系统，增加产品使用寿命，降低安全隐患；
32、采用双测试孔设计，方便用户增加测试仪器探头；
33、温度数据记录：标配USB模块，同步记录箱内温度数据，最长可以保存10年温度数据；
三、产品认证及公司证书 
医疗器械注册证 
CQC节能认证 
CQC环保认证 
医疗器械生产许可证 
ISO9001质量管理体系认证 
ISO14001环境管理体系认证 
ISO13485医疗器械质量管理体系符合性评价 
GB/T28001职业健康安全管理体系认证
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	琼脂糖凝胶电泳系统
	
	支持DNA/RNA电泳及凝胶成像
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	摄像头
	
	实验室安全监控，需要安装
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	数字型超声波细胞粉碎机
	
	1. 采用先进的数字电源技术，可实现连续不间断超声、且换能器工作温升低，同时可自动追踪频率及自动谐振点和功率控制，无需频繁手动调节设置，占空比可实现0.1-99.9%调节。
2. 高变幅比换能器，最大功率工作状态下，6mm变幅杆振幅不低于80um。
3. 可选配分体式遥控器，配对连接超声主机和隔音箱可控制超声开关及升降台高度。
4. 采用7英寸TFT触摸屏，可实现时间、温度、功率及连续模式和间隙模式显示，实时显示工作参数，运行状态倒计时显示，整体UI设计简约，操作便捷直观。
5. 可选择连续超声模式以及间隙性超声模式两种模式，并带有测试功能，也可空载运行，满足不同强度不同需求的实验场景。
6. 连续超声模式下，超声时间不少999min；间隙模式下，具备开/关秒冲定时器，超声时间可设置0.1-99.9s，间隙时间可设置0.1-99.9s，总时间（间隙+超声）可设置时间见不少于999min。
7. 具备智能微处理控制系统，可存储≥20组的工作预设程序，满足不同的实验条件与场景，快速实验。
8. 可设置最多5个程序段，自动化控制超声功率、时间等参数；对超声过程中存在复杂变化的样品无需手动等待调控参数。
9. 超声变频器采用PCT晶体压电变频器，密封处理隔离水汽和腐蚀性气体 。
10. 具有自动振幅和脉冲补偿功能，可维持实验过程超声频率稳定，确保探头振幅不因承载变化而变化。
11. 超声探头采用TC4钛合金材质，独有的材料锻造工艺，能量转换效率高，探头可靠耐磨。
12. 具备阻抗异常报警、功率保护、负载异常、频率保护、定时报警、温度保护和温度自恢复工作功能。
13. 可选配RS485通讯接口，实现远程电脑控制。
14. 超声频率：20-25KHz自动追频，自适应。
15. 超声标称功率：1000W（20-1000W可调），功率可调，调节幅度≥1%。
16. 最大处理量≥600mL，最小处理量≤0.1mL，覆盖0.1～600mL处理体积，随机标配6号变幅杆，同时可选配2mm、3mm、10mm、15mm直径变幅杆，满足不同处理对象和处理量需求。
17. 采用NTC热敏电阻温度传感器，控制样品温度（0～99.9 ℃），防止样品过热；
18. 仪器分体式构成，两部分分别为电源主机与隔音箱工作台，电源机箱尺寸: 410*249*243 mm，隔音箱尺寸: 345*345*535 mm。隔音箱内置隔音棉，配置可视化视窗观察反应过程，同时可紧急开箱处理，易清洁且有效降低工作过程噪音影响。
19. 隔音箱配备照明功能，可选配定时紫外杀菌功能以及自动升降平台，隔音箱可升级成低温循环功能，可配套夹套杯使用。
20. 可应用于不同容量样本（依据不同体积选择对应型号及探头）的处理。能够破碎各类动植物组织、细胞、细菌，同时可用来乳化、分离、分散、提取、清洗及加速化学反应等等。
21. 整机配置：超声破碎机电源1台，隔音箱1台；换能器（铝合金或钛合金可选)及钛合金探头1套；0.5/1.5/2.0/5.0/15.0/50ml离心管适配器1套；专用工具包1套；温度探头1个 。
22. 全球累计发表SCI论文超过2000篇。
23. 电源：220V,50Hz,常规实验室环境。
24. 厂家在上海本地设有办事处，能提供24小时响应的售后服务；
25. 生产企业注册资金5000万以上（提供生产企业营业执照）；
26. 体系认证 生产企业通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证（提供相关证书）；
信用等级 生产企业需要提供AAA级信用等级证书（提供相关证书）
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	无菌拍打均质机
	
	1． 均质方式：拍打式/拍击式匀浆器，可以使从固体样品中提取有效物质
2． 过程简单：只需将样品和稀释液加入无菌样品袋中，按设置程序运行仪器
3． 按键、调节旋钮、触摸屏三种控制方式（用于切换程序/调速）（2/4无旋钮按键）
4． 存放原始样品物质和溶剂的均质袋，由特殊材料制成，已无菌处理，通过均质器门上沿部位的横杆进行装夹密封，可避免在拍击板拍击时溶液的溢出
5． 产品应用：微生物检测微生物样品(包括动物组织、植物组织、食品、化妆品)的原始状态可能是块状、固体状、叶片状、粉末状等，可用于医院、疾控、商检、质检、环境、化妆品及畜牧兽医系统
6． 显示方式：5寸触摸屏，显示设置及实时温度、速度、及时间倒计时
7． 定时时间：0-8小时（4定时设置为30s、180s、600s或∞）
8． 拍击速度：3~12次/秒，以0.1次秒步进依据不同样品可自由设置（4拍击速度为6~9次/秒）
9． 有效容积：3-400ml，可满足不同客户需求
10． 行程调节旋钮：根据样品大小、样品量多少可调节拍击行程，顺时针加大拍击板与可视窗间的距离，逆时针减小拍击板与可视窗间的距离(每转一圈行程调节1mm)。
11． 不锈钢拍击舱体，易清理、不易腐蚀
12． 紫外消毒：265nm 紫外消毒功能，腔体杀毒消毒，避免污染（2/4/9不含紫外功能）
13． 温控：室温~50℃，温度可设定（2/4/9不含温控功能）
14． 参数存储：10组参数保存，方便用户调用（4不含参数储存功能）
15． 漏液保护：接液盒位于工作舱下部，当均质袋破裂后样品滴落到接液盒中，仪器报警并停止工作，减少样品浪费同时避免污染桌面（2不含漏液保护功能），PIN针固定
16． 外部行程调节：0-20mm
17． 快拆拍击板：拍击板可快捷拆下，方便拆取清洁
18． 可翻盖视窗+强化玻璃安全门，易于拿取、清洁、透明窗口易直观观察均质过程
19． 可触摸屏设置，也可调节旋钮控制（待机界面，旋钮调节旋钮用于切换程序；工作界面，旋钮调节旋钮用于调速）
20． 均质时间、次数灵活可调
21． 密封防止溢液系统加一次性耗材，无需洗刷器皿
22． 样品和机器不直接接触，细菌不受破坏，避免交叉感染
23． 故障报警提示：门未关报警、漏液报警、温度传感器异常报警
24． 仪器最大功率：2/4/9/12分别为150W/150W/150W/300W
25． 外形尺寸：430*245*280mm
26． 电源：220V/50Hz
27． 配置清单：主机 1 台、电源线 1 根、无菌均质袋 100 只（2 袋）、样品架 1 台、均质袋夹 4 支(1 袋)、保险丝 3A 2 个、拍击套 1 付、接水盘 1 个、说明书 /合格证/保修卡各 1 份

	1
	
	
	
	

	20
	台式高速冷冻离心机
	
	1、整机总功率 1.2kW，适配：转子6x50ml  最高转速:15000r/min最大离心力:22639Xg；
2、最高转速可达 21000r/min，最大离心力 30430×g；转速控制精度 ±10r/min；整机最大样品容量 4×750mL；
3、搭载进口高性能无氟制冷压缩机组，温度设置区间 - 20℃~+40℃，温度控制精度 ±1.0℃；
4、整机运行噪声＜60dB (A)；定时范围 0~99 小时 59 分 59 秒，满足长时间离心实验需求；
5、设备外形尺寸（长 × 宽 × 高）730×590×400mm，整机重量 11.5Kg，占地面积小，便于实验室摆放；
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	电脑
	
	华硕酷睿7-240H 16G 1TB 白 23.8英寸高刷屏
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	除湿机
	
	功率390w，水箱容量5.1L，最大日除湿量25L/D，排水方式：水箱+水管
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